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高精度稳定同位素分析仪
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Li-2130
	（一）主机：
1、可实现测量水的δD和δ18O。兼具液态水与气态水测量，可在实验室和野外在线监测。
2、液态水模式下：
★2.1、确保精度（1 σ) :  δ 18O：0.025‰； δD： 0.1‰；
★2.2、24h最大漂移不大于： δ18O：0.2‰； δD： 0.8‰；
3、水汽模式下：
3.1、测量范围：1000～50000ppm
#3.2、在2500ppm浓度条件下确保精度（1σ) :  δ 18O：0.080‰/100s；δ D：0.500‰/100s；
4、所提供产品品牌系列有大量SCI应用文献参考，且检索文献数量≥15篇，提供国家图书馆出具的SCI文献检索报告予以佐证。
（二）样品承载及引入模块：
★1、样品承载模块：样品盘孔位≥96 位，兼容 2mL标准气相色谱样品瓶，可匹配固定式或可移动式进样平台。
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	[image: ]2、样品进样量：≤2uL/针。
#3、高精度进样执行单元， 实现从 1 μL 到 10 μL液体样品的高精度引入
（三）高精度汽化器
1、汽化室温度：110℃
2、高温汽化，温度可设定
（四）有机物去除系统：
★1、系统可有效消除水稳定同位素分析中的有机干扰，包括醇类、绿叶挥发物的多组分混合物等。
2、植物水分提取物的测量不确定度(<0.35%有机物) ：18O≤0.2‰和δD≤1.5‰
（五）软件：
#1、三种测量模式智能切换：支持标准、快速和极速三种模式，一键切换满足不同实验需求
2、可设置标样数量与位置、进样次数、预样品排除进样等，适应各种实验设计
3、可控制多达10个任务，不同任务可使用不同方法，实现无人值守自动化测量
★4、配套软件操作平台与数据处理分析平台，建立水样氢氧同位素分析流程，测试精度应达到技术参数要求。
配置清单：
1、水同位素主机1台
2、样品承载及引入模块1套
3、高精度汽化室1套
4、有机物去除系统1套
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	5、软件1套
6、水同位素标样1套
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地物光谱仪
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LI-FSN80
0
	[image: ]（一）主机
1、波长范围：350-2500nm
2、光谱性能：
#2.1光谱分辨率：3nm@350-1000nm， 6nm@1001-2500nm
2.2光谱带宽：1.4nm@350-1000nm，
1.1nm@1001-2500nm
3、数据输出通道数：2151
4、波长重复性：±0.1nm
5、波长准确度：±0.5nm
6、辐射校准精度：＜2.5%@900nm；＜2.5%@1600nm ;<2.5%@2000nm
7、杂散光：0.02%@350-1000nm；0.01%@1001-2500nm
★8、检测器和通道数：
512通道硅检测器@350-1000nm；520*2通道梯度折射率InGaAs检测器@1001-1800nm，TE二级制冷，且非阵列式通道；
520*2通道梯度折射率InGaAs检测器@1801-2500nm， TE二级制冷，且非阵列式通道。
★9、扫描方式：固定及运动光栅组合分光，无需人工操作软件界面即可实时显示和自动更新光谱曲线，光谱曲线实时更新频率1秒，方便判断和选择最佳数据和时间用于保存测量数据。
10、主机集成双向散热装置， 为仪器主要电子元器
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	[image: ]件制冷，保证仪器在野外高温环境下和长期运行的稳定性。
11、通讯方式： 同时具备有线以太网、无线WIFI两种通讯方式。
#12、所提供产品品牌系列有大量SCI应用文献参考，且检索文献数量≥100篇，提供国家图书馆出具的  SCI文献检索报告予以佐证。
#13、配备电池和220V交流电两种供电方式，满足实验室和野外现场两种操作使用需求，电池采用可充电镍氢电池，非锂电池，不受飞机和高铁禁运限制，配备的两块供电总时长≥10小时。
14、配备标准物质波谱数据库：提供不少于2000条常见地物的标准波谱数据库，可以用于常见地物波谱匹配，数据格式光谱仪软件可直接调用。
15、配备波长检查标准参考品：可实现用户自行定期检查光谱波长漂移情况，保证测量结果准确性，光谱仪出厂前完成辐射度定标。
★16、配备主机内置光纤检查灯， 通过配套的光纤检查器，分别检查350-1000nm，1001-1800nm，
1801-2500nm波段的光纤丝数量及光纤完好破损情况。
17、岩心图像记录：高像素，可清晰查看岩心矿物细节；通过对焦包围和像素转换联动功能，将位于不同焦点岩心位置的多张图片合成约一张高像素图像，记录岩心不同位置矿物特征细节。
★18、配备能谱成分识别模块， 可实现矿物成分的
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	快速测定与识别。
（二）铠装光纤
光纤丝数量：19根@350-1000nm，11根@1001-1800nm，11根@1801-2500nm，所有光纤丝集成为一根光纤线缆 ,光纤线缆外置铠装金属保护层， 1.5米长。
#（三）接触式测量探头
[image: ]光学设计最大限度地减少了与杂散光相关的测量 误差，配有坚固耐用的电缆馈线和接线，专为温度极低或极高的应用而设计；探头自带计时器，可准确记录光源使用时间避免因光源更换不及时光强衰减带来的误差；内置光源，适用于岩矿样品矿物光谱测量，卤素灯寿命不低于1500小时。
（四）圆形参考白板
直径3.62英寸，方便野外便携使用；配有保护外壳，外壳基座配有1/4英寸螺纹接口，可固定到三脚架使用；参考白板可水洗、可打磨，延长使用寿命。
（五）软件：
#1、数据采集分析软件：实时数据采集与基础分析功能，具有漂移锁定暗电流校准技术，通过连续监视探测器暗电流漂移自动调整补偿，在波长>1000nm范围有效消除热漂移相关误差，达到近于零的暗电流漂移；可实现野外现场测量、快速参数调整与实时结果查看，采集的数据可直接被ENVI软件读取，无需格式转换
#2、专业光谱数据处理分析软件：一键生成反射率曲线，自动识别并标注特征峰波长；直接叠加不同
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	样品光谱曲线，自动生成图例，快速发现光谱差异；将未知样本光谱与已知样本库匹配，识别物质成 分和类型。
★3、建立蚀变矿物光谱分析流程，测试分辨率、准确度与重复性应达到技术参数要求。
配置清单：
1、地物光谱仪主机1台
2、标准物质波谱数据库1套
3、光纤检查器1个
4、1.5米铠装光纤1根
5、接触式测量探头1个
6、圆形参考白板1块
7、软件1套
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BY6300A
	1、电源：100～230V50Hz，接地线。
2、使用环境：温度5～30℃、湿度<60%；
3、工作方式：冷阴极电子枪，零电势阳极，使用更加安全，且无须更换阳极
4、显微观察与拍摄系统：10-500X放大，可连续记录不同倍数阴极发光图像。
5、操作模式：自动/手动功能。
6、真空腔设计：电子枪及盖板整合为一体，体积小，轻便，真空腔厚度小于4.0cm
7、样品平台设计：单轴平移X和Y轴，轴内采用硅橡胶O型圈软密封，密封效果良好。
8、真空密封要求：样品抽屉、盖板等部件使用规范燕尾槽真空密封设计，固态
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	真空计；可通入氦氩等气体。
9、工作距离：电子枪的样品室盖板工作距离为5---9mm.配合1x-50x冷热台物镜使用需求。
10、显示屏：数字显示高压、电流、真空度、及仪器状态、KV开启、电子枪输出极限、真空控制阀操控、内部电源输出诊断信息一控制参数等指标。
11、阴极电压：0-30KV，过压保护
12、电子束电流：0-2mA，过流保护
13、真空腔：直射式电子束激发方式，避免平射式电子枪加上偏转磁铁而产生亮度不均匀的光斑；
14、双极真空泵：极限真空度不超过0.003mBar，自动比例阀，维持稳定束流和电压
配置清单:主机1台、真空腔1个、双极真空泵1台。
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投标人 (盖单位章):  北京理加联合科技有限公司      

日          期 ： 2026年9月16日                  

注:1.如果投标人认为需要，每种货物（服务）填写一份该表。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
4.上述各项的详细分项报价，可增行/页描述。
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